广州市市场监督管理局电子计价秤产品质量监督抽查

实施细则

（2024年4月修订版）

1抽样方法

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

在企业的成品库内、生产线末端或市场待销产品中按照GB/T 10111随即抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品（特殊情况除外）。

随机数使用扑克牌法产生。在同种型号规格同批次的电子计价秤产品中随机抽取3台样品，其中1台作检验样品，另外2台作备用样品。

抽取样品范围为最大秤量3kg（含）至30kg（含）。

2 检验依据

检验项目及重要程度分类见表1。

表1 检验项目（GB/T 7722-2020）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
| 1 | 外观检查（标志） | GB/T 7722-2020 | 目测 |
| 2 | 外观检查（铅封检查） | GB/T 7722-2020 | 目测 |
| 3 | 零点检查(置零准确度) | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 4 | 称量性能(称量检验) | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 5 | 除皮（除皮称量检验） | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 6 | 除皮（除皮准确度） | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 7 | 偏载检验 | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 8 | 鉴别力检验 | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 9 | 重复性检验 | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |
| 10 | 倾斜 | GB/T 7722-2020 | GB/T 7722-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7722-2020《电子台案秤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。