广州市市场监督管理局眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矫正镜片（单光和多焦点树脂镜片） | 12片 | 8片 | 4片 |
| 2 | 矫正镜片（渐变焦树脂镜片） | 12片 | 8片 | 4片 |
| 3 | 太阳镜片 | 8片 | 4片 | 4片 |

注：如为矫正视力用镜片，抽查样品应符合如下要求：

8片检验样品中：

- 至少4片顶焦度绝对值不大于2.00 D的镜片（其中至少2片顶焦度绝对值不大于0.50 D）；

- 至少2片顶焦度大于4.00 D的镜片；

4片备用样品中：

1）至少2片顶焦度绝对值不大于0.50 D的镜片；

2）至少1片顶焦度绝对值大于等于4.00 D的镜片；

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1～表2。

表2  矫正镜片（单光和多焦点树脂镜片）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单光和多焦点镜片的顶焦度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 单光和多焦点镜片的柱镜轴位方向 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 单光和多焦点镜片的附加顶焦度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 单光和多焦点镜片的光学中心和棱镜度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 单光和多焦点镜片的材料和表面质量 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 几何尺寸 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 镜片的基准点厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.1-2005 |
|  | 透射比性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
|  | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
|  | 阿贝数（色散系数） | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
|  | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
|  | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
|  | 抗冲击性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
|  | 膜层耐磨性 | GB10810.4-2012 | GB10810.5-2012 |
|  | 眼镜类的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
|  | 太阳镜类的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
|  | 驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
|  | 特殊镜片的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
| 注：1. 只有当抽查的样品有预设散光轴位时，才对序号2项目进行检验；只有当抽查的样品有处方棱镜度，才对序号4项目进行检验；只有当抽查的样品是多焦点镜片时，才对序号3项目进行检验；只有当抽查的样品明示具有抗冲击性能时，才对序号13项目进行检验； 2.当抽查的样品属于眼镜类、太阳镜类、驾驶用镜类或特殊镜片时，分别对序号15～18进行检验； |  |  |  |

表3  矫正镜片（渐变焦树脂镜片）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渐变焦镜片顶焦度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 2 | 渐变焦镜片柱镜轴位方向 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 3 | 渐变焦镜片附加顶焦度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 4 | 渐变焦镜片光学中心和棱镜度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 5 | 渐变焦镜片的表面质量和内在疵病 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 6 | 渐变焦镜片几何尺寸 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 7 | 镜片的基准点厚度 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.2-2005 |
| 8 | 透射比性能 | QB/T 2506-2017 | GB 10810.3-2006 |
| 9 | 折射率 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 10 | 阿贝数（色散系数） | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 11 | 耐光辐照 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 12 | 阻燃性 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 13 | 抗冲击性能 | QB/T 2506-2017 | QB/T 2506-2017 |
| 14 | 膜层耐磨性 | GB10810.4-2012 | GB10810.5-2012 |
| 15 | 眼镜类的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
| 16 | 太阳镜类的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
| 17 | 驾驶用镜类的透射比要求以及对交通信号的识别 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
| 18 | 特殊镜片的透射比要求 | GB10810.3-2006 | GB10810.3-2006 |
| 注：1.只有当抽查的样品有处方棱镜度，才对序号4项目进行检验；只有当抽查的样品明示具有抗冲击性能时，才对序号13项目进行检验。 2.当抽查的样品属于眼镜类、太阳镜类、驾驶用镜类或特殊镜片时，分别对序号15～18进行检验； |  |  |  |

表4 太阳镜片（GB39552.1-2020）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜片的材料和表面质量 | GB 39552.1-2020 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 透射比及分类 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 3 | 透射比的均匀性 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 4 | 行路及驾驶用太阳镜透射比 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 5 | 散射光 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 6 | 光致变色镜片特殊透射比的要求 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 7 | 偏振镜片和偏振太阳镜特殊透射比的要求 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 8 | 透射比的明示要求（明示紫外吸收率） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 9 | 透射比的明示要求（明示紫外截止波长） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 10 | 球镜度、散光度和棱镜度 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 11 | 耐光辐照 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 12 | 阻燃性 | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 13 | 明示抗冲击强度（1级） | GB 39552.1-2020 | GB/T 39552.2-2020 |
| 14 | 耐磨性能 | GB 39552.1-2020 | GB 10810.5-2012 |
| 注：1.只有当抽查的样品是驾驶用镜片时，才对序号4项目进行检测；只有当抽查的样品是光致变色镜片时，才对序号6项目进行检测；只有当抽查的样品是偏振片时，才对序号7项目进行检测；只有当抽查的样品明示紫外吸收率要求时，才对序号8和序号11对应的项目进行检测；只有当抽查的样品明示紫外截止波长要求时，才对序号9和序号11对应的项目进行检测。 2.明示“不能用于防护眼睛免受机械伤害”的样品无需进行序号13项目的检测；只有当抽查的样品明示耐磨性能时，才对序号14项目进行检测。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10810.1-2005    眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.2-2006    眼镜镜片    第2部分:渐变焦镜片

GB 10810.3-2006    眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB 10810.5-2012    眼镜镜片    第5部分：镜片表面耐磨要求

QB/T 2506-2017     眼镜镜片 光学树脂镜片

GB 39552.1-2020   太阳镜和太阳镜片 第1部分：通用要求

GB/T 39552.2-2020   太阳镜和太阳镜片 第2部分：试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。